# Inspektionsbericht

Prüfung von

Dapfsterilisationsverfahren

für Medizinprodukte

Betriebs- /Leistungsprüfung im Zuge der Validierung*

* In Kombination mit ONR 112069 Teil 1 und 2 anwendbar

Inhalt

Inspektionsbericht	1

1	Allgemeine Angaben	4

2	Kommissionierung des Sterilisators (OQ)	4

2.1	Angaben zum geprüften Gerät	4

2.1.1	Technische Anforderungen zur Validierung bei Sterilisatoren die vor Inkrafttreten der ÖNORM EN 285 bzw.13060 geliefert wurden	5

2.2	Umgebungsbedingungen	8

2.3	Programmspezifikationen	9

2.4	Betriebsmittel des Sterilisators	9

2.4.1	Angaben zur Dampfversorgung	9

3	Angaben zur Prüfung	10

3.1	Prüfumfang	10

3.2	Abweichungen von der Norm EN 285	11

3.3	Verwendete Messgeräte	11

3.4	Bowie & Dick-Test-System	11

4	Ergebnisse von im Zuge der Kommissionierung durchgeführten  Prüfungen	13

4.1	Wasseranalyse (nach ÖNORM EN 285, Anhang B)*	13

4.1.1	Erweiterte Prüfung	13

4.2	Umgebungstemperatur/ -feuchte	13

4.3	Dampfqualitätsprüfung (Nichtkondensierbare Gase, NCG)	15

4.4	Prüfung der Vakuumdichtheit	16

4.5	Kontrolle der Mess- und Registriereinrichtungen	16

4.6	Bestimmung des Leerkammerprofils	18

4.7	BD-Test / PCD	18

4.8	Prüfung der Luftentfernung/Dampfdurchdringung (Prüfung der Reproduzierbarkeit )	19

5	Leistungsbeurteilung	20

5.1	Erhebungen zur Leistungsbeurteilung	20

5.1.1	Erfassung der Problemgüter hinsichtlich Sterilisierbarkeit	20

5.1.2	Erfassung der vom Betreiber festgelegten Beladungskonfigurationen	22

5.1.3	Erfassung der Prüfkonfigurationen (PK)	22

24

5.1.4	Messung Nr.: : Prüfkonfiguration Nr.: PK1	29

6	Bewertung	31

6.1	Bewertung der im Zuge der  Kommissionierung durchgeführten Prüfungen	31

6.2	Bewertung der Leistungsbeurteilung	33

7	Zusammenfassende Beurteilung 	35

7.1	Vorbedingungen, Kommissionierung und Zustandsbeschreibung	35

7.2	Leistungsbeurteilung	35

8	Hinweise für den Betreiber	36

Vorwort

Diese Leitlinie wurde vom Fachausschuss Prüfwesen der Österreichischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung erstellt und ist als Ergänzung zur ONR 112069: „Leitlinie für die Validierung und Routineüberwachung von Dampfsterilisationsprozessen für Medizinprodukte in/für Einrichtungen des Gesundheitswesens“, Teil 1 und 2 zu verstehen. Sie dient zur Erfassung der während der Validierung von Dampfsterilisationsverfahren ermittelten Daten und ist als Praxishilfe gedacht.

Ein Muster für die Erfassung der im Rahmen der Kommissionierung der betrieblich-organisatorischen Anforderungen erhaltenen Daten ist in Leitlinie „03b und 05b“ enthalten.

Die Leitlinie unterliegt keinem Copyright und kann nach Bedarf verändert werden.

Auftraggeber

Auftragsgemäß wurde der unten bezeichnete Dampfsterilisator einer Prüfung in Anlehnung an ÖNORM EN 285 bzw.13060 unterzogen. Gleichzeitig fand die Leistungsprüfung im Rahmen der Validierung des Sterilisationsprozesses gemäß der technischen Regel des Österr. Normungsinstitutes ONR 112069 in Anlehnung an die internationale Norm EN ISO 17665-1 und CEN /ISO TS 17665-2 statt.

# Allgemeine Angaben

| Auftraggeber |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Inspektionsort/ Betreiber |  |
| Adresse |  |
| Bereichsleitung |  |
| Datum der Inspektion |  |
| Anlass der Inspektion |  |
| Inspektor |  |

# Kommissionierung des Sterilisators (OQ)

## Angaben zum geprüften Gerät

| Art des Gerätes |  | Normkonformität |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fassungsvermögen (StE bzw. Liter) |  |  | Zyklus Klasse |  |
| Bezeichnung | Steri 1 | Inventar Nr. | Inventar Nr |
| Hersteller | H e r s t e l l e r | Hersteller Nr. | 0 0 / 0 1 |
| Typ | T y p e | Baujahr |  |
| Verfahren |  | Durchlader |  |
| Dampferzeuger |  | Standort | S t a n d o r t |

### Technische Anforderungen zur Validierung bei Sterilisatoren die vor Inkrafttreten der ÖNORM EN 285 bzw.13060 geliefert wurden

| Technische Mindestanforderungen | ja | nein | Bemerkungen/Werte |
| --- | --- | --- | --- |
| Absolutdruckmesseinrichtung |  |  |  |
| Bowie & Dick-Test-Programm |  |  |  |
| Vakuumtest-Programm |  |  |  |
| fraktioniertes Vakuumverfahren |  |  |  |
| Prüfanschlüsse |  |  |  |
| Aufzeichnung der Prozessparameterschritte |  |  | analog digital |
| 2 voneinander unabhängige Temperatursensoren für Steuerung und Anzeige/Aufzeichnung? |  |  | RK |
| Störungsmeldung |  |  | RK |
| Anzeigendes Messgerät für Kammerdruck. bzw.-temp. und ggf. Manteldruck |  |  |  |
| Chargenzähler |  |  |  |
| Rohrleitungen für Dampf aus Edelstahl |  |  |  |
| Entnahmestelle für Dampfkondensat |  |  | RK |

| Dokumentation des Herstellers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedienungsanweisung des Sterilisators |  |  | RK |
| Aktuelle Beschreibungen der einzelnen Sterilisationsprogramme |  |  |  |
| Wartungshandbuch |  |  |  |
| Bescheinigung über Prüfung nach Aufstellung |  |  |  |
| Druckbehälterbescheinigung |  |  |  |
| Durchführungsnachweis über Maßnahmen zur Behebung festgestellter Abweichungen |  |  |  |
| Aktuelle Kalibrierbescheinigungen für die Instrumentierung |  |  | Temperatur Druck |

|  | grau hinterlegete Ja-Felder sind Muss-Bestimmungen |
| --- | --- |
|  | grau hinterlegtes „Ja“ mit „RK“ ist Muss-Bestimmung bis zur Rekommissionierung |

### Umgebungsbedingungen

|  | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Raumbe-/Entlüftung vorhanden? |  |  |  |
| Temp.-/Feuchtewerte lt. ÖNORM H 6020 (22-26 °C, 40 – 60% rF) eingehalten? |  |  |  |
| Rel. Luftfeuchte Beladeseite > 30 % |  |  |  |
| Anmerkungen: |

## Programmspezifikationen

| Programm | Nr: 1 VT |
| --- | --- |
| Vakuum-Schaltpkt. [mbar] |  |
| Stabilisierungszeit [min] | 5 |
| Prüfzeit [min] | 10 |
| Toleranz [mbar/min] | 13 |

| Programm | Nr: 2: BD-Test | Nr: 3: 134/5 | Nr: 4: 134/18 | Nr: 5: 121/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebstemperatur [°C] |  |  |  |  |
| Sterilisierzeit [min] |  |  |  |  |
| Vakuum (Trocknen) [mbar] |  |  |  |  |
| Trocknungszeit [min] |  |  |  |  |

## Betriebsmittel des Sterilisators

### Angaben zur Dampfversorgung

| Art der Dampfversorgung | Eigendampf Fremddampf |
| --- | --- |
| Abstand von der letzten Kondensatentwässerung bis zum Sterilisator (max. 1,5 m) |  | m |
| Druck am Dampferzeuger oder Übergabepunkt des Ferndampfes |  | bar absolut |
| Abschlämmung des Dampferzeugers | ja | nein | automatisch |
|  |  |  | manuell |
|  | Frequenz: | / |
| Speisewasseraufbereitung für den Dampferzeuger durch: | Enthärtungsanlage |
|  | Umkehrosmose |
|  | Ionenaustauscher einfach zweifach |
|  | Entgasungsvorrichtung |
| Leitfähigkeitsüberwachung des Speisewassers: | ja | nein |
|  | automatisch |
|  | Grenzwertüberwachung |
|  | Absolutwertüberwachung |
|  | Aufzeichnung der Daten |
|  | Kontrolle durch Mitarbeiter |
|  | Aufzeichnung der Daten im Zeitabstand von Tagen |
| Festgelegter Grenzwert der Leitfähigkeit |  | (S/cm |
| Gemessene Extremwerte seit der letzten Überprüfung | von bis (S/cm |

|  | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Liegt eine entsprechende Speisewasseranalyse (Messung direkt beim Dampferzeuger) vor? |  |  | EV (mind. LF, pH, Härte) |
| Liegt eine entsprechende Kondensatanalyse vor? |  |  | EV (mind. LF, pH, Härte) |
| Liegt eine entsprechende Messung der NCG vor (max. 3 Monate alt)? |  |  | EV |
| OPTION: Liegen Kalibrier- bzw. Justierprotokolle des Luftdetektors vor? |  |  |  |
| Anmerkungen/Änderungen seit der letzten Prüfung: |

* Liegen normkonforme Ergebnisse vor, die die Langzeitstabilität der NCG bestätigen, kann diese auch in 2-jährlichen Abständen erfolgen 
NCG: Nicht kondensierbare Gase; EV: Kann im Zuge der Erstvalidierung durchgeführt werden

# Angaben zur Prüfung

## Prüfumfang

| Prüfung | durchgeführt |
| --- | --- |
| Prüfung der technischen Anforderungen (obligat bei PnA und Erstvalidierung) |  |
| Kalibrierung des Prüf-Messsystems vor und nach den Messungen (obligat) |  |
| 3 x Vakuumtest (obligat) |  |
| Temperaturprofil (Leerkammer + PCD + alternatives BD-Test-System) 134 °C (obligat bei PnA bzw. wenn Minimalbeladung in Verwendung) |  |
| Prüfung der Luftentfernung/Dampfdurchdringung (=Teilbeladung 134/5: PP) (obligat) |  |
| Volle Beladung 134/5: (obligat bei PnA) |  |
| Volle Beladung 134/5: (obligat bei (Re-)Validierung) |  |
| Teilbeladung 121/20: PP (obligat bei PnA, sofern zutreffend) |  |
| Volle Beladung 121/20: (obligat bei PnA, wenn in Verwendung) |  |
| Volle Beladung 121/20: : (obligat bei (Re-)Validierung), wenn in Verwendung) |  |
| Teilbeladung 134/18: (obligat, sofern zutreffend) |  |
| Erhebung der Betriebsmittelversorgung (obligat bei PnA und Erstvalidierung) |  |
| Chem./physik. Analyse der Betriebsmittel („Kleine Wasseranalyse“) (obligat) |  |
| Chem./physik. Analyse der Betriebsmittel („Erweiterte Wasseranalyse“) (optional, bei best. Fragestellung) |  |
| Umgebungsbedingungen (obligat, wenn hygroskopische Materialien in Verwendung sind) |  |
| Nichtkondensierbare Gase (obligat, wenn keine langfristige Reproduzierbarkeit gegeben ist) |  |
| Trockenheit der Beladung poröse Materialien (PP) (obligat bei PnA) |  |
| Trockenheit der Beladung Metall (obligat bei PnA, EV bzw. bei Trocknungsproblemen) |  |
| Kontrolle der Messeinrichtungen des Sterilisators (obligat) |  |
| Luftentfernungsprüfung mittels Hohlkörperset (optional) |  |

PP:  Norm-Prüfpaket;  PCD: Process Challenge Device (= Chargenkontrollsystem);  PnA: Prüfung nach Aufstellung (OQ);   EV: Erstvalidierung;  n.z. nicht zutreffend; n.m.: nicht möglich; n.v.: nicht vorhanden, n.erf.: nicht erforderlich

## Abweichungen von der ÖNORM EN 285

Prüfung nach Aufstellung: Die Messungen mit voller Beladung wurden mit dem Norm-Prüfpaket und vor Ort verwendetem Sterilisiergut durchgeführt. Die Positionen der Temperaturmesspunkte wurden zugunsten der realen Beladung geändert.

## Verwendete Messgeräte

| Prüfung | Messgerät | Gerätenummer / Type |
| --- | --- | --- |
| Thermoelektrische Messung |  |  |
| Raumtemperatur/-feuchte |  |  |
| Trockenheit der Beladung |  |  |
| Betriebsmittel |  |  |
| Kalibrierung | Referenznormal |  |

Die Kalibrierung der Messkette erfolgte vor Ort laut beiliegendem Protokoll.

## Bowie & Dick-Test-System

| Testsystem: | : |
| --- | --- |
| Chargen Nr.: |  |

# Ergebnisse von im Zuge der Kommissionierung durchgeführten 
Prüfungen

## Wasseranalyse (nach ÖNORM EN 285, Anhang B)

| Parameter | Speisewasser | Kondensat |
| --- | --- | --- |
|  | Vorgabe (EN 285) | Analysewert | Vorgabe (EN 285) | Analysewert |
| Leitfähigkeit (bei 20 °C ) | ( 5 (S/cm | (S/cm | ( 3 (S/cm | (S/cm |
| pH | 5 bis 7 |  | 5 bis 7 |  |
| Härte | ( 0,02 mmol/l | mmol/l | ( 0,02 mmol/l | mmol/l |
| Farbe | farblos, klar ohne Rückstände |  | farblos, klar ohne Rückstände |  |

### Erweiterte Prüfung

siehe beiliegende Prüfberichte 				 nicht erforderlich

## Umgebungstemperatur/ -feuchte

|  | Temperatur [°C] | rel.Feuchte [%] |
| --- | --- | --- |
|  | Richtwert | Gemessen | Richtwert | Gemessen |
| Beladungsseite | 22-26* |  | > 30** |  |
| Sterilgutlager | - | - | < 80 |  |

* Arbeitnehmerschutzempfehlung, ** sofern hygroskopische Materialen sterilisiert werden sollen

## Dampfqualitätsprüfung (Nichtkondensierbare Gase, NCG)

| Messung Nr. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Betriebszustand*: |  |  |  |
| Leitfähigkeit des Speisewassers [µS/cm] |  |  |  |
| Kondensatmenge [ml] |  |  |  |
| Gasmenge [ml] |  |  |  |
| spez. Gasmenge [%] |  |  |  |

* vorzugsweise bei kritischen Betriebszuständen wie z.B: nach Befüllen des Dampferzeugers mit Speisewasser,nach einer Abschaltphase von 2 Tagen während der Abnahme großer Dampfmengen durch andere Nutzer (nur bei zentraler Dampfversorgung)

## Prüfung der Vakuumdichtheit

| Test Druck [mbar abs.] | 1 (ohne Messeinr.) | 2 (nach Anschluss d. Messeinrichtung) | 3 (nach Entfernung der Messeinrichtung) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 |  |  |  |
| p2 |  |  |  |
| p3 |  |  |  |
| p3-p2 |  |  |  |

p1 = Druck im tiefsten Vakuum, p2 = Druck zu Beginn d. Testphase, p3 = Druck am Ende der Testphase

## Kontrolle der Mess- und Registriereinrichtungen

(Vergleich der Messwerte Sterilisator / Prüfgeräte während stabiler Phasen)

| 1. Wert |
| --- |
| Programmname: | Programmphase: | Parameter | Anzeige |
|  |  |  | Sterilisator | Registriergerät | Prüfgerät |
|  |  | T [°C] |  |  |  |
|  |  | D [mbar] |  |  |  |
| 2. Wert |
| Programmname: | Programmphase: | Parameter | Anzeige |
|  |  |  | Sterilisator | Registriergerät | Prüfgerät |
|  |  | T [°C] |  |  |  |
|  |  | D [mbar] |  |  |  |
| 3. Wert |
| Programmname: | Programmphase: | Parameter | Anzeige |
|  |  |  | Sterilisator | Registriergerät | Prüfgerät |
|  |  | T [°C] |  |  |  |
|  |  | D [mbar] |  |  |  |

| Maximale Abweichungen: |
| --- |
| Anzeige | Druck [mbar] | Vorgabe | OK | Temperatur [°C] | Vorgabe | OK |
| Sterilisator |  | 50 |  |  | 0,5 |  |
| Registriergerät |  | 50 |  |  | 0,5 |  |

## Bestimmung des Leerkammerprofils

Messung Nr.:

Programm:

Beladung:

Anordnung der Temperaturfühler im Sterilisator

## BD-Test / PCD

| BD-Test: Farbumschlag vollständig und gleichmäßig | ja nein |
| --- | --- |
| PCD: Farbumschlag vollständig und gleichmäßig | ja nein |

## Prüfung der Luftentfernung/Dampfdurchdringung
(Prüfung der Reproduzierbarkeit )

Messung Nr.:

Programm: BD-Test

Beladung: Teilbeladung Textilien

Prüfung mit Norm-Prüfpaket nach ÖNORM EN 285 (> 1 StE)

Prüfung mit reduziertem Prüfpaket nach ÖNORM EN 285 (1 StE)

| Messstellenprotokoll |
| --- |
|  | Antenne: Fühler Nr. unter oberster Tuchlage: Fühler Nr. im Zentrum: Fühler Nr. 2 Tuchlagen unter dem Zentrum: Fühler Nr. , und 3 Tuchlagen unter dem Zentrum: Fühler Nr. Drain: Fühler Nr. |
| Bemerkungen zur Durchführung: |
| Prüfpaket in Ebene 1 |

Prüfung Hohlkörper A nach ÖNORM EN 13060 (Kleinsterilisatoren)

Prüfung der Trockenheit der Beladung

| Messung | Art der Beladung | Position | Gewicht vor Sterilisation [g] | Gewicht nach Sterilisation [g] | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Leistungsbeurteilung

## Erhebungen zur Leistungsbeurteilung

### Erfassung der Problemgüter hinsichtlich Sterilisierbarkeit

| Existiert Sterilisiergut, dessen Aufbau oder Zusammensetzung erschwerte Bedingungen darstellen? | ja | nein |
| --- | --- | --- |

Wenn ja, welches?

| Problemgüter oder -verpackung hinsichtlich Luftentfernung |
| --- |
| Komplexe Hohlkörper (Schläuche, Katheter, etc.) | größte Länge: mm | Durchmesser: mm |
| pneumatische oder elektromotorische Antriebe |
| Problemgüter oder -verpackung hinsichtlich Dampfdurchdringung |
| Textilien: |
| Baumwolle |
| imprägniertes Mischgewebe |
| Laminat oder ähnliches |
| Problemgüter oder -verpackung hinsichtlich Wärmelast |
| Container mit Instrumenten > 20 kg |
| Schwere Einzelteile |
| Problemgüter oder -verpackung hinsichtlich Überhitzung |
| Kunstharzgriffe |
| Verpackungsmaterialien |
| Problemgüter hinsichtlich Kondensatablauf |
| Produkte mit offenen Hohlräumen ohne Entwässerung |
| Schlauchpakete als Maschinenantriebe |
| Schläuche |

Anmerkungen/Änderungen seit der letzten Prüfung:

### Erfassung der vom Betreiber festgelegten Beladungskonfigurationen

| Belade-schema | Programm | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |

### Erfassung der Prüfkonfigurationen (PK)

| PK Nr.: | Entspricht Beladeschema | Anmerkung (z.B. zusätzliche Beladung, Instrumente) |
| --- | --- | --- |
| PK1 |  |  |
| PK2 |  |  |
| PK3 |  |  |
| PK4 |  |  |
| PK5 |  |  |

## Ergebnisse der Leistungsbeurteilung (PQ)

### Messung Nr.:      : Prüfkonfiguration Nr.: PK1

Beschreibung der Beladungseinheiten

| Beschickungs-wagen* | Ebene (1=unten) | Anzahl | Sterilisiergut | Verpackung** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Beladungsdarstellung

Messstellenprotokoll

| TE | Ebene | Position | TE | Ebene | Position |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | aktive Strömungsleitung | 8 |  |  |
| 2 |  |  | 9 |  |  |
| 3 |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 11 |  |  |
| 5 |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 13 |  |  |
| 7 |  |  | 14 |  |  |

Prüfung der Trockenheit der Beladung

| Messung | Art der Beladung | Position | Gewicht vor Sterilisation [g] | Gewicht nach Sterilisation [g] | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Bewertung

## Bewertung der im Zuge der  Kommissionierung durchgeführten Prüfungen

| Bewertungskriterium | ja | nein | Bemerkungen und Abweichungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasseranalyse gemäß EN 285 |
| Speisewasser – Werte eingehalten |  |  |  |
| Kondensat – Werte eingehalten |  |  |  |
| Dampfqualität |
| NCG-Anteil ( 3,5 (4) Vol % |  |  |  |
| Wartung, Pflege und Kalibrierung d. Instrumentierung |
| Dokumentation vollständig |  |  |  |
| - Kalibrierung innerhalb der Spezifikation erfolgt? |  |  |  |
| Prüfergebnisse |
| Vakuumtest: zulässiger Druckanstieg über 10 min < 1,3 mbar/min |  |  |  |
| BD-Test: Farbumschlag vollständig und gleichmäßig |  |  |  |
| Leerkammer mit BD-Test des Betreibers: Farbumschlag vollständig und gleichmäßig |  |  |  |
| Leerkammer mit PCD (Hohlkörperbeladung nach EN 867-5) im BD-Programm: Farbumschlag vollständig und gleichmäßig |  |  |  |
| Leerkammerprofil: 4 K-Temperaturband eingehalten, Angleichszeit < 30 sec/1 min |  |  |  |

| Teilbeladung mit Norm-Prüfpaket (Prog. BD-Test) |
| --- |
| Ausgleichszeit eingehalten: - Volumen ( 800 l: 15 sec - Volumen > 800 l: 30 sec |  |  |  |
| 5 K - Grenze der Nutzraumtemperatur („Antenne“) innerhalb der ersten 60 sec. zur Referenztemperatur eingehalten |  |  |  |
| 2 K - Grenze der Nutzraumtemperatur („Antenne“) nach der ersten 60 sec. zur Referenztemperatur eingehalten |  |  |  |
| Sterilisationstemperatur = Mindesttemperatur |  |  |  |
| Gemessene Temperaturen während der Haltezeit im 3 K- Temperaturband |  |  |  |
| Relative Abweichung untereinander ( 2K |  |  |  |
| Schwankung je Messpunkt ( 1K |  |  |  |
| Liegt die theoretische Sattdampftemperatur während der Haltezeit im 2K-Band |  |  |  |
| Programmablauf mit dem vorangegangener Prüfungen identisch (Reproduzierbarkeit) |  |  |  |
| Wäschepaket: Gewichtszunahme ( 1% |  |  |  |

## Bewertung der Leistungsbeurteilung

Prüfkonfiguration Nr.: PK1, Messung Nr.:   , Programm:

| Bewertungskriterium | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Thermoelektrische Messungen |
| Gemessener Programmablauf entspricht Herstellerspezifikation |  |  |  |
| Gemessener Programmablauf mit Aufzeichnungen des Sterilisators identisch |  |  |  |
| Ausgleichszeit eingehalten (*) - Volumen ( 800 l: 15 sec - Volumen > 800 l: 30 sec |  |  |  |
| Sterilisationstemperatur = Mindesttemperatur |  |  |  |
| Liegen die gemessenen Temperaturen während der Haltezeit im 3K- Temperaturband (Kleinsterilisatoren Bj. vor 2015: 4K-Band) |  |  |  |
| - relative Abweichung untereinander ( 2K |  |  |  |
| - Schwankung je Messpunkt ( 1K |  |  |  |
| Liegt die theoretische Sattdampftemperatur während der Haltezeit im 2K-Band |  |  |  |
| Nachweis der Trockenheit/ Unversehrtheit des Gutes |
| Sichtkontrolle des Gutes: äußerlich trocken |  |  |  |
| Verpackung und/oder Gut mechanisch intakt |  |  |  |
| Instrumentensieb/ - Container: Gewichtszunahme ( 0,2 % |  |  |  |

(*) -Bei verlängerter Ausgleichszeit bis 30 sec. / 1 min ist die Abwesenheit von Luft durch andere geeignete Prüfverfahren nachzuweisen!

# Zusammenfassende Beurteilung

## Vorbedingungen, Kommissionierung und Zustandsbeschreibung

| Prüfkomplex | bestanden | Bemerkungen/Auflagen |
| --- | --- | --- |
|  | ja | nein |  |
| Vorbedingungen |  |  |  |
| Kommissionierung |  |  |  |
| Zustandsbeschreibung |  |  |  |

## Leistungsbeurteilung

| Prüfkonfiguration Nr.: | bestanden | Bemerkungen/Auflagen |
| --- | --- | --- |
|  | ja | nein |  |

# Hinweise für den Betreiber

- Das Sterilisationsverfahren im Sterilisator H e r s t e l l e r T y p e (Hersteller Nr.: 0 0   /   0 1) entspricht in Verbindung mit den geprüften Konfigurationen den Anforderungen der ONR 112069 i.d.g.F.

| Nächste routinemäßige Inspektion: | (± 3 Monate) |
| --- | --- |

| Verantwortlich für die Inspektion: |
| --- |
| Ort / Datum: |  |
|  | Unterschrift |

| Verantwortlich für die Beurteilung und die Erstellung des Berichtes: |
| --- |
| Ort / Datum: |  |
|  | Unterschrift |

| Unterschrift des Verantwortlichen für die Annahme des Berichtes in der Einrichtung: |
| --- |
| Ort / Datum: |  |
|  | Unterschrift |

Anlagen:

Messwert-Aufzeichnungen der geprüften Sterilisationszyklen

Kalibrierprotokolle der Messausrüstung

# Footnotes

andere, in 5.1.2 angeführte Konfigurationen werden durch die jeweilige Prüfkonfiguration abgedeckt

* 1= Entladeseite, 2 = Beladeseite, S= nur ein Beschickungswagen vorhanden

** 1x=einfach, 2x =doppelt, P= Papier, PT: außen Papier/ innen Tuch, PF: Papier/Folienverpackung, PF/T= außen PF/ innen Tuch, Co/VD= Container mit Ventilen im Deckel, Co/VB= Container mit Ventilen im Deckel und Boden, Co/F: Container mit Filter, Co/MS= Container MicroStop

# Text boxes

Entladeseite

Beladeseite